TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 262/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 37694614/2008, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 262/2009, com abertura prevista para o dia 19 de outubro de 2009, às 09h30m, foi adiado para o dia 11 de novembro de 2009, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

No Anexo I – Termo de Referência, o lote 09 passa a vigorar da seguinte forma:

LOTE 09

| ITEM | UNID | QTDE | DESCRIÇÃO | VL. UNIT R$ | VL. TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unid. | 01 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II, com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através de filtro HEPA para o ambiente (Todo o equipamento deve estar em pressão negativa, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros HEPA evitando fuga do ar contaminado para o laboratório); Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Construída em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox; Base com rodízios giratórios com freio; Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; Motor com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão, com baixo nível de ruído; ventilador; Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA; Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, com eficiência de 99.9 % DOP; Pré-filtro classe G3 sintético; Vidro temperado frontal tipo basculante; Quatro interruptores (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Alarme visual indicativo do nível de saturação dos filtros e lâmpada germicida ligada; lâmpada fluorescente interna; lâmpada germicida UV 15 W (no mínimo); bico para gás; bico para vácuo; tomada interna auxiliar simples 220V; Velocidade do ar 0,45 m/s ± 20%. Alimentação elétrica 220V/50-60Hz. A empresa deverá realizar a instalação do produto no município de Goiânia em local a ser determinado pela Secretaria Municipal de Saúde. Garantia total de no mínimo 12 meses. |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 09.........................................................................R$ |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 27 dias do mês de outubro de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro