                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 342/2010 –

                - Sistema de Registro de Preço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº. 41596201/2010, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 342/2010 - SRP, com abertura prevista para o dia 17 de dezembro de 2010, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 17 de janeiro de 2011, às 09h30mim, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 9.4 – Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar da seguinte forma:

9.4- RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.4.1 - Apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante fornecido materiais pertinente(s) ao objeto desta licitação, emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direto público ou privado;

9.4.2- Apresentar Certificado de Registro do produto, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no “Diário Oficial da União” com despacho da concessão de registro, referente a cada produto ofertado, ou declaração de isenção de registro relativamente ao registro de produto. (exceto para os itens: 07, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 52, 58, 59, 60, 61 e 64).

9.4.3 - CERTIFICADO de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme exigência da Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98 (art.5º) e Portaria da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Goiânia nº. 0574/2009 de 08/12/2009 (art. 1º). (exceto para os itens: 07, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64).

9.4.4 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO VI deste edital;

9.4.5 –Paras os itens:01 e 17 apresentar Certificado de Aprovação ou Registro emitido pelo INMETRO.

• No Anexo I – Termo de Referência, os itens 01,02,17,62 e 63 passam a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

| Item | Unid. | Quant. | Especificação | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 50 | APARELHO ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL, funcionamento através de diafragma e isento de óleo. Micro-filtro de linha e na descarga de ar. Bomba vácua aspiradora de funcionamento contínuo e silencioso; compressor de no mínimo 1/4 HP, e rele térmico de proteção; capacidade de sucção com regulagem de no mínimo 0 a 22 polegadas de Hg ; vacuômetro com escala de 0 a 30 polegadas de Hg, de fácil leitura. Alimentação elétrica: 220 V, freqüência de 60hertz. Rotação de 1750 rpm e pressão máxima de 40lbf/pol (2,8 bar); com sistema eletrônico de proteção contra extravasamentos de líquidos, com alarme audiovisual que desliga automaticamente o motor quando o frasco atinge sua capacidade máxima e com sistema de segurança que impede que o equipamento seja religado sem que o frasco seja esvaziado; com lâmpada piloto para indicação de ligado geral. Montado em móvel com pedestal de estrutura de aço, com pintura eletrostática e tratamento antiferruginoso, apoiada sobre 4 rodízios de no mínimo 3” de diâmetro, com freio. Deverá possuir caixa de proteção do conjunto motor em plástico resistente, suporte para duas cânulas. Com pedal de acionamento elétrico, para uso intermitente/contínuo. Painel de seleção e indicação do modo de operação. Acompanha: um frasco coletor de 5 litros ou 2 frascos de 2,5 litros cada, leves, resistentes a impactos e altas temperaturas (121° C), de plástico autoclavável, graduados em alto relevo e 2 cânulas. O frasco deverá possuir tampão em silicone, de fácil desmontagem e limpeza, que permita vedação hermética. Conexão tipo “engate rápido” para facilitar a remoção do frasco coletor. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. O fornecedor deverá apresentar Registro no Ministério da Saúde, na ANVISA, certificado do INMETRO e manual de instrução em português. O fabricante do equipamento deverá possuir assistência técnica, incluindo reposição de peças, em Goiânia – GO. O fornecedor deverá será responsável pela instalação do equipamento e treinamento do corpo clínico da Unidade. |  |  |
| 02 | Unid. | 150 | APARELHO DETECTOR FETAL Indicação ambulatorial para acompanhamento de pré-natal,deverá conter gabinete com encaixe para transdutor;botão liga/desliga com ajuste de volume;visor LCD;indicador de qualidade de sinal;indicador de bateria fraca;freqüência de batimentos cardíacos:até 240 bpm,precisão:+2%;freqüência do ultra-som aproximada:2,25 MHz +/- 10%;intensidade do ultra-som:<10 mW/cm²;alimentado por pilhas recarregáveis ou bateria,sensibilidade:a partir da 10ª semana de gestação.Deverá ser acompanhado por 01 transdutor;01 frasco de gel de contato;01 bolsa para transporte;01 bateria ou pilhas recarregáveis;01 carregador de bateria ou pilhas recarregáveis e 01 manual de operação em português. O fornecedor deverá apresentar Certificado de Registro no Ministério da Saúde. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 17 | Unid. | 10 | CAMA DE PARTO ELÉTRICA (automatizada), com dupla utilidade, podendo ser usada como cama de parto ou cama simples com cabeceira móvel. Construída em estrutura metálica em tubos de aço redondos 1" 1/4 x 1,20mm espessura de parede, pintada em pintura eletrostática a pó epóxi, curada em estufa, tratamento anti-ferrugem. A cama deverá possuir 02 partes, sendo uma fixa com elevação do dorso e outra móvel para adequação ás condições de parto normal horizontal (posição ginecológica) e verticalizado (posição de cócoras), deverá possuir 04 rodízios de no mínimo 04 polegadas, sendo pelo menos 2 com freio. Leito em chapa de aço inoxidável com cuba removível em aço inoxidável para reter líquidos corporais e a placenta durante o parto. Acompanha colchão bi-partido em espuma de alta densidade e revestido em couro sintético na cor azul ou cinza, sem costuras aparentes, permitindo uso confortável como cama e acesso adequado do obstetra no instante do parto. Deverá possuir movimento de elevação, dorso, trendelemburg e trendelemburg reverso acionados eletricamente. Acompanha par de porta-coxa (perneiras) estofadas e revestidas em couro sintético na cor azul ou cinza e com haste cromada. Dimensões aproximadas: 2.00m comp. X 0,90m larg. e altura regulável. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. O fornecedor deverá apresentar Registro no Ministério da Saúde, na ANVISA, certificado do INMETRO e manual de instrução em português. O fabricante do equipamento deverá possuir assistência técnica, incluindo reposição de peças, em Goiânia – GO. O fornecedor deverá será responsável pela instalação do equipamento. |  |  |
| 62 | Unid. | 60 | SUPORTE DE INJEÇÃO (BRAÇADEIRA), com altura regulável. Apoio de braço tipo concha em aço inox, com haste cromada e rodízios. Base tubular com pintura eletrostática a pó e fundo anti-ferrugem. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. O fornecedor deverá apresentar Registro no Ministério da Saúde. |  |  |
| 63 | Unid. | 500 | SUPORTE PARA SORO TOTALMENTE INOX base, haste e pés inteiramente em aço inoxidável, altura regulável, com anel de fixação. Com quatro pés com rodízios de 2". Com quatro ganchos inox para suporte de soro e quatro ganchos para bomba de infusão. Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e altura mínima de 1,70m.Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. . O fornecedor deverá apresentar Registro no Ministério da Saúde. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 04 dias do mês de janeiro de 2011.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro